# ΕΥΡΩΤΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ)

Υπεύθυνος: Δρ. Αικατερίνη Μάζη

### Γενικά:

Τροφοδοσία: 	Φωτοβολταϊκό στοιχείο

Τύπος μετρητικού/καταγραφικού: DBI6/HYDRONET (NOA-PE03)

Κιβώτιο: 	  CP5002DCET

Τύπος modem: Ενσωματωμένο στην πλακέτα

Λογισμικό:	HYDRONET (NOA-PE03)

Προσφορά:	Βιταντζάκης

Συντεταγμένες : (37° 07’ 50.61"Β, 22° 23’ 59.16"Ε) Υψόμετρο: 221 m

Κάρτα GPRS: Pin1. ----- (απενεργοποημένο)  PUK1. --------   PIN2. -----  PUK2. --------

Πάροχος:	COSMOTE	Σήμα:  ΟΚ

Ιστοσελίδα σταθμού:	http://openmeteo.org/db/stations/d/1349/

### Υλικά Εγκατάστασης

Σταθμήμετρο 	Βάση Ύψους:     1.50m     	Υλικού:    Σίδερο      Διατομής: 6x6cm

### Στήριξη:  Πλαστικά upat 10mm.	Υπόστρωμα:  Τσιμέντο  Θέση: Τσιμέντο στην κοίτη δεξιά της ροής - πρώην βάθρο πρόχειρης γέφυρας

Ύψος αισθητήρα από κοίτη: 2,35m

Βάθος νερού : 0,65m

Σταδία	Τύπος: Μεταλλική 2μ και βαφή στο τοίχωμα στα 40-60-80cm Στήριξη: U με πλαστικα upat 6mm.  Υπόστρωμα: Τσιμέντο Θέση: στην κοίτη αριστερά της ροής - πρώην βάθρο πρόχειρης γέφυρας

Κιβώτιο/ΦΒ 	Στήριξη:  Ιστός Φ40  Υπόστρωμα: Στήριξη ιστού Τσιμέντο με upat 8mm και αντιρίδες Θέση: Δεξιά της κοίτης, ψηλότερα από τον αισθητήρα

Κάμερα	Στήριξη:  Μεταλλικό τσέρκι σε ιστό Φ40 Υπόστρωμα: -- Θέση:μαζί με κιβώτιο/ΦΒ.  Απόσταση απο σταδία: 12m (εκτίμηση).

Θερμόμετρο	Ασπίδα : Πλαστική σωλήνα Φ30 με τρύπες και σίτα. Στήριξη:  Ιστός Φ40 Θέση: Πίσω από το Φ/Β.

Αλεξικέραυνο: Οχι

Τρόπος Γείωσης: Οχι

| Περιοχή | Σταθμός | Κωδικός σταθμού |  | Τηλ. | Πληροφορίες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σπάρτη, Ευρώτας | Ευρώτας (Σπάρτη) | ΙD001 |  |  |  |

| Όργανο | Αριθμός σειράς |
| --- | --- |
| Μετρητικό/καταγραφικό | 001 |
| Σταθμήμετρο DBI6 | 40241 |
| Camera |  |
| Modem | GPRS ενσωματωμένο στην κεντρική πλακέτα |
| Thermistor | Ιδιοκατασκευή Βιταντζάκης |
| Βροχόμετρο Davis Tipping bucket 0.2mm | Δεν έχει εγκατασταθεί |

Συνδεσμολογία αισθητήρων

| Αισθητήρας | Καλώδιο | Είσοδος |
| --- | --- | --- |
| DBI6 | Κόκκινο Μαύρο Πράσινο | 12 (4-20mA) ΙΝ (4-20mA) G (4-20mA) |
| Camera | Κόκκινο Πράσινο Κίτρινο Μαύρο | 12 (CAM) ↑ (CAM) ↓ (CAM) G (CAM) |
| Thermistor | Μαύρο Μαύρο | NTC (χωρίς πολικότητα) NTC (χωρίς πολικότητα) |
| Μπαταρία (12V/12Ah) | Κόκκινο Μαύρο | BAT (+) BAT (-) |
| Φωτοβολταϊκό | Μπλέ (+) Καφέ (-) | Solar (+) Solar (-) |

Συχνότητα μέτρησης/λήψης φωτογραφίας     10min

Συχνότητα καταγραφής/αποστολής 	    10min

Χρησιμοποιούμενες παράμετροι

| ## Παράμετρος | ## Περιγραφή | ## Μονάδες |  | ## Καταγράφεται |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TMSTAMP | Καταγραφή Ημερομηνίας/Ώρας |  |  | ΝΑΙ |  |
| Stn_Code | Κωδικός Σταθμού |  |  | ΝΑΙ |  |
| S1 | ????? |  |  | ΝΑΙ |  |
| Raw_Dist (s) | Απόσταση αισθητήρα από στόχο | Παλμοί |  | ΝΑΙ |  |
| Air_Temp_Ohm (s) | Θερμοκρασία αέρα | Ohm |  | ΝΑΙ |  |
| Air_Temp (s) | Θερμοκρασία αέρα | °C |  | NAI |  |
| Rain (tot) | Ύψος υετού | mm |  | NAI |  |
| Batt | Μπαταρία | Volts |  | NAI |  |
| Initial Distance (s) | Αρχική απόσταση αισθητήρα από τον πυθμένα | Meters |  |  |  |
| Charge_Status |  |  |  |  |  |
| Connection_Status |  |  |  |  |  |
| (s) Sample (Δειγματοληψία) |  |  |  |  |  |
| (tot )Totalize (Σύνολο) |  |  |  |  |  |

Raw_Dist (m)= (((1023 - Raw_Dist (παλμοί))/1023)*5,7)+0,3

Σχέση μετατροπής αντίστασης θερμίστορ σε Air Temp :

Η αντίσταση του αισθητηρίου (Thermometrics DC95Y103V) είναι 10000 Ω στους 25°C. 
Ο τύπος υπολογισμού της αντίστασης (Ω) σε σχέση με τη θερμοκρασία (°Κ) είναι ο παρακάτω:
Rt = exp(A0 + A1/T + A2/T^2 + A3/T^3) * 1000
με Τ=θερμοκρασία σε βαθμούς Kelvin (°C+273.15) και σταθερές:
A0 = -1.1677412974E+01
A1 = +4.732152481916E+03
A2 = -1.634764004952E+05
A3 = -1.396828954297E+06

Διατομή : Δεν είναι σταθερή (ποτάμι)

Φωτογραφίες σταθμού :