ΟΙΝΟΗ (ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΣ)

Υπεύθυνος: Δρ. Αικατερίνη Μάζη

Γενικά:

Τροφοδοσία: 	Φωτοβολταϊκό στοιχείο 20W

Τύπος μετρητικού/καταγραφικού: CR200Χ

Κιβώτιο: 	ΜΙΡ325

Τύπος modem: GSM Fastrack Xtend FXT009 (Sierra Wireless)

Λογισμικό:	Loggernet v.3.3.1

Προσφορά:	Νο. 216/11/Α.Κ.

Συντεταγμένες : (38° 09’ 55.14"Β, 23° 23’ 57.97"Ε) (447240.65, 4224040.43) Υψόμετρο: 333 m.

Κάρτα κινητής τηλεφωνίας: Pin1. ----- (απενεργοποημένο)  PUK1. --------   PIN2. -----  PUK2. --------

Πάροχος:	VODAFONE	Σήμα:  ΟΚ

Ιστοσελίδα σταθμού:	http://openmeteo.org/db/stations/d/1349/

Υλικά Εγκατάστασης

Σταθμήμετρο 	Βάση Ύψους:     16cm       	Υλικού:    Σίδερο      Διατομής: 5x5cm

Στήριξη:  Μεταλλικά upat 8mm  	Υπόστρωμα:  Τσιμέντο  Θέση: Στο κέντρο οχετού, κάτω από γέφυρα.

Ύψος αισθητήρα από κοίτη: 1.88m.

Κιβώτιο/ΦΒ 	Στήριξη:  Πλαστικά upat 10mm Υπόστρωμα: Τσιμέντο Θέση: Νότια μετώπη γέφυρας.

Θερμόμετρο	Ασπίδα : Μεταλλική με πιατάκια. Στήριξη:  με upat 8mm.

Θέση: Στο κάθετο τοιχείο της γέφυρας, κάτω από τη γέφυρα.

Αλεξικέραυνο: Οχι

Τρόπος Γείωσης: Στη βάση του Φ/Β

| Περιοχή | Σταθμός | Κωδικός σταθμού | Κωδικός ΕΝΥΔΡΙΣ | Τηλ. | Πληροφορίες |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Αττική, Οινοή | Οινόη | 489 |  |  |  |

| Όργανο | Αριθμός σειράς |
| --- | --- |
| Modem GSM Fastrack Xtend | ΒΗ1240064408100 |
| Μετρητικό/καταγραφικό CR200Χ | 13695 |
| Ρυθμιστής φόρτισης Phocos CM04 | -------- |
| Σταθμήμετρο SR50A | 3983 |
| Θερμόμετρο Type 107 | 012644 |
| Βροχόμετρο Davis Tipping bucket 0.2mm | -------- |

Συνδεσμολογία αισθητήρων

| Αισθητήρας | Καλώδιο | Είσοδος |
| --- | --- | --- |
| SR50A | Καφέ Κίτρινο Μαύρο Προστασία/Μαύρο Λευκό | Battery(+) C1 (SDI-12) Battery(-) Gnd Μη συνδεδεμένο |
| Type 107 | Μαύρο Κόκκινο Λευκό Διαφανές | Vx1 SE1 Gnd Μη συνδεδεμένο |
| GSM Reset | Κόκκινο Μαύρο Μπλε | Battery(+) Gnd C2 |
| Μπαταρία (12V/7.2Ah) | Κόκκινο Μαύρο | Battery (+) Battery (-) |
| Φωτοβολταϊκό | Μπλέ (+) Καφέ (-) | Charge (+) Charge (-) |

Συχνότητα μέτρησης		10min

Συχνότητα καταγραφής	10min

Χρησιμοποιούμενες παράμετροι

| Παράμετρος | Περιγραφή | Μονάδες | Καταγράφεται |
| --- | --- | --- | --- |
| TMSTAMP | Καταγραφή Ημερομηνίας/Ώρας |  | ΝΑΙ |
| RecNbr | Αύξων αριθμός καταγραφών |  | ΝΑΙ |
| Stn_Code | Κωδικός Σταθμού | 489 | ΝΑΙ |
| Raw_Dist (s) | Απόσταση αισθητήρα από στόχο | Meters | ΝΑΙ |
| Level (s) | Στάθμη ύδατος | Meters | ΝΑΙ |
| Signal Quality (s) | Ποιότητα Μέτρησης SR50A | - | ΝΑΙ |
| Air_Temp (s) | Θερμοκρασία αέρα | °C | NAI |
| Rain (tot) | Ύψος υετού | mm | NAI |
| Batt (min) | Μπαταρία | Volts | NAI |
| Xtra_resistor | Αντίσταση γέφυρας για την μέτρηση της θερμοκρασίας αέρα | 100090 Ohm |  |
| Initial Distance (s) | Αρχική απόσταση αισθητήρα από τον πυθμένα | Meters |  |
| Air_Temp_mV (s) | Θερμοκρασία αέρα | mVolts |  |
| Air_Temp_Ohm (s) | Θερμοκρασία αέρα | Ohm |  |
| T_Corr_Distance (s) | Απόσταση αισθητήρα από στόχο διορθωμένη για τη θερμοκρασία αέρα | Meters |  |
| (av) Average (Μέσος όρος) |  |  |  |
| (max) Maximum (Μέγιστο) |  |  |  |
| (min) Minimum (Ελάχιστο) |  |  |  |
| (s) Sample (Δειγματοληψία) |  |  |  |
| (tot )Totalize (Σύνολο) |  |  |  |

Σχέση βαθμονόμησης αισθητήρα θερμοκρασίας

Air_Temp_Ohm=5000*(Xtra_resistor+1000)/Air_Temp_mV-(249000+1000+Xtra_resistor)

Air_Temp=1/(0.001246930771+0.0001560218150*LN(Air_Temp_Ohm)+0.00000021493011569*(LN(Air_Temp_Ohm))^3)-273.15